## Slide 1: Three-dimensional shape measurement endoscope
Yoshikazu NAKAJIMA, Ph.D.
Associate Professor
Department of Bioengineering
The University of Tokyo
Notes: <number>

## Slide 2: Background and motivation
A surface captured by 3-D shape measurement endoscope
Shape
Texture
An image of a video sequence
松葉クリニックHPから引用(http://www.matsuba-a.jp)
Data integration
Improvement of tissue diagnostic capacities
Soft tissue surface tracking
Notes: <number>

## Slide 3: Methods for 3-D shape measurement
Images at two different viewpoints
 Occlusion
 Instability of corresponding point search
 Constraint of Lambert surfaces
E. Prados, O. Faugeras, “Shape From Shading: a well-posed problem?,”
Cited from K. Deguchi et al., “3-D Shape Reconstruction from Endoscope Image Sequences,”
Stereo images of a pig stomach inner wall
 Texture request on the surface
Shape from Motion
Shape from Shading
Stereo Imaging
Shape from Focus
Notes: <number>
<number>

## Slide 4: Purpose
Development of a three-dimensional shape measurement endoscope by single view imaging
Method of hybrid shape measurement
Design of a prototype
Accuracy evaluation
Notes: <number>
<number>

## Slide 5: Method
Hybrid method of shape from focus and shading
Method | Texture | No Texture
Shape from Focus | Improve Accuracy | Decrease Accuracy
Shape from Shading | Decrease Accuracy | Improve Accuracy
Shape from Shading
Shape from Focus
Notes: <number>

## Slide 6: Shape from focus method
Camera
Object
Focusing area
Notes: <number>

## Slide 7: Focusing point control mechanism
Lens
Imaging array
Notes: <number>

## Slide 8: Focusing level evaluation
Extraction of high frequency
  Laplacian of Gaussian filter is used.
Evaluation of high frequency intensities
  The absolute value of the image is evaluated.
(weight to the center part according to the Gauss function. )
※Laplacian of Gaussian filter is a band-pass filter, and the frequency response can be changed by adjusting σ.
Focus Measure ：
y
P(x, y)
Range of focus measure calculation
Focused
Defocused
position
brightness
brightness
position
S. K. Nayar and Y. Nakagawa, “Shape from defocus: An effective approach for rough surface,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 16(8), pp. 824-831, 1994.
G. E. Sotak, JR. and K.L. Boyer, “The Laplacian-of Gaussian Kernel: A Formal Analysis and Design Procedure for Fast, Accurate Convolution and Full-Frame Output,” Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 48, pp. 147-189, 1989.
Notes: <number>

## Slide 9: Shape from shading
Lambertian model approximation:
Brightness of image is decided by direction of light source and direction of surface normal vector.
(Only diffusion component. No ambient, emissive and specular components.)
Notes: 次は、Shape from Shading法について説明します。
Shape from Shading法は画像の陰影から3次元形状を求める方法であり、
反射による光が画像の輝度と等しくなるような形状を求めます。
よく用いられるランバートモデルによる近似の場合について説明します。
ランバートモデルは画像の明るさは高原方向と物体表面の法線方向で決まるというモデルです。
この場合、反射光の強さRは、このように表されます。
Aが光源の明るさの強さ、ρは、アルベド、ここでアルべドは、入射光エネルギーに対する反射光エネルギーの比です。
Θは、入射光と物体表面の法線ベクトルのなす角である。
この反射光の強さが輝度と等しいと考えて形状を求めていきます。
この計算方法は、様々な方法があります。
---------------------------------------------------
<number>

## Slide 10: Integration algorithm
Focus Measure
Maximal magnitudes of the focusing levels
Shape from focus
Maximal focusing measure < T
Reconstructed surface
Maximal point of focusing measure
Maximal focusing measure > T
Shape from shading
Focusing measure computation from Images
Notes: <number>

## Slide 11: Weight determination for the integration
T
Sigmoid function S(x)
Maximal focusing measure
Reconstructed by focus measurement
Hybrid shape measurement
Reconstructed by shading computation
Notes: <number>

## Slide 12: Hardware design
Notes: <number>

## Slide 13: Required specification
Constraints |  | Design solution | 
Items | Values | Items | Values
Resolution for depth | 0.5 mm | Depth of field in the optical system | 0.5 mm
Size of diameter | 15 mm | Lens bore | 15 mm
Range for depth measurement | 10～30 mm | Stroke of the image sensor | 2.8 mm
Notes: 本計測装置は，胃の腫瘍検査を対象として設計を行いました．
設計するための拘束条件として，奥行き分解能，サイズ，計測可能な奥行き範囲があります．
奥行き分解能は被写界深度で決定されるため，被写界深度が１ｍｍ以下，
サイズとしては，現行の胃計測内視鏡サイズはから5～15mmであるため，
レンズの口径を15mm以下，
計測範囲は，イメージセンサ移動ストロークに関係します．
計測可能な奥行き範囲はレンズ10~30ｍｍであり，必要なストロークは，2.8ｍｍです．
こういう拘束条件での設計を行いました．
---------------------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 14: Prototype design
Linear actuator
Electric circuit for the imaging array
Lens
CMOS imaging array
Items | Value
Size | 15(Φ) × 200 (D) mm
Focal length | 6 mm
F value | 2.0
Image sensor size | 1/4 inch CMOS
Effective pixels | 1280 × 1024
Actuator stroke | 5 mm
Actuator step size | 5 μm
Field of view | Around 48°
Φ15mm
Notes: こちらが選定した部品を用い、試作した装置になります。
2つの円筒パイプから構成されており、
外側に対して内側がスライドします。
外側のパイプにはレンズ内側にはイメージセンサが設置してあるため、
合焦位置を変えることができます。
こちらが試作機のスペックになります。
------------------------------------------------------
<number>

## Slide 15: Experiments
Notes: <number>

## Slide 16: Experiments
Accuracy evaluation for shape from focus and shading methods
Texture component analysis for bio subjects
Feasibility test for hybrid shape measurement
Notes: <number>

## Slide 17: Experiment #１
Purpose : Accuracy validation for shape from focus and shading methods
Condition :
  Objects: a plate and a cylinder
  Distance between the device and the object: 10～30mm.
  Texture for shape from focus: Chessboard pattern of 0.3×0.3 mm squares
Experiment Setup (plate)
Used Chess pattern
0.3mm
Experiment Setup (cylinder)
Notes: まず、試作機の計測精度検証のため、実験を行いました。
方法としてはまず形状が既知である平板及び円筒を計測し、
光学式位置計測装置と比較し、奥行き計測精度を算出します。
実験条件は、このようになっています。
--------------------------------------------------
<number>

## Slide 18: Results for shape from focus
Measurement object | Plate | Cylinder
Error [mm] | 0.48±0.06 | 0.40±0.21
Max Error [mm] | 0.71 | 0.80
Cylinder
Depth measurement error
Depth maps
Reconstructed surfaces
Plate
Notes: こちらが結果です。
左が平板、右が円筒の結果を表しており、
赤が手前で青が奥を表しています。
奥行き誤差は平板で0.48、円筒で0.40mmでした。
また、こちらが計測形状にテクスチャをマッピングした結果になります。
-----------------------------------------------------
<number>

## Slide 19: Experiment #2
Synthetic cylinder image and depth map
Accuracy Estimation Experiment of Shape from Shading
Purpose ：Accuracy estimation by Shape from Shading
Method ：
  A cylinder synthetic image that fills the Lambertian model is made and measured by Shape from Shading
Condition ：
  Image size ： 128(w) ｘ128(h)pixel
  Radius ： 64pixel
Notes: 次に、SFSの計測精度検証のために実験を行いました。
方法としては、ランバートモデルを満たす円筒及び球の合成画像を作成し、SFS法で計測します。
実験条件は、合成画像としてこのような円筒、球の画像を用いました。
画像サイズは、128128ピクセル画像を用いました。
半径は、円筒は６４、球は９１ピクセルにしました。
------------------------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 20: Results for shape from shading
Measurement object | Cylinder
Error [pixels] | 0.18
[mm] | 0.25
Notes: こちらが結果です。
円筒の計測結果、奥行き誤差は、円筒で0.176ピクセルでした。
--------------------------------------------------
Ｍｍで換算すると、0.25ｍｍ～0.3ｍｍ（現在の1280*1024画像で）
<number>

## Slide 21: Experiment #2
Purpose： Texture component analysis for bio subjects
Method: Frequency analysis by Fourier transformation is performed to confirm high frequency component exist to run shape from focus.
Condition
  Specimens： A pig stomach and a chicken’s leg joint
  Averaging to reduce noise： 10 images
10 mm
Notes:   生体テクスチャ解析によるテクスチャの有無を確認するため、実験を行いました。
  実験方法としては、生体試料の撮影画像を高速フーリエ変換し、
  テクスチャの有無を確認します。
用いた生体試料は豚胃、鶏骨です。こちらがそれぞれの撮影画像になります。
また、ノイズの影響を除くため、50枚の平均画像を用いました。
-----------------------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 22
Result
Frequency intensity distribution in the stomach
Frequency intensity distribution in the knee joint cartilage
power spectrum
Frequency [cycles / pixel]
Frequency [cycles / pixel]
power spectrum
Stomach surface images
(a) Focused (b) Defocused
Cartilage surface images
(a) 220μm (b) 640μm (c)1280μm
Focused
Not focused
Notes: こちらがテクスチャの解析結果です．
左のグラフが、胃の周波数スペクトル分布、
右のグラフが、骨の周波数スペクトル分布を表しています。
各グラフの横軸は周波数、縦軸はパワースペクトルを表しています。
左のグラフでは、赤が合焦時、青がほけ時を表し、周波数成分の差が見られるため、
高周波成分が存在することが分かりました。
右のグラフから合焦位置が異なる時、骨の周波数成分の差が見られなかったため、
高周波成分が存在しないことが分かりました。
----------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 23: Experiment #3
Purpose ：Feasibility study by the hybrid measurement method for bio specimens
Condition ：
  Specimen： A chicken’s leg joint
  Distance between the device and the objects: 10～30mm
Experiment Setup
Specimen of a chicken’s knee joint
Notes: 最後に、ハイブリッド形状計測法の計測可能性を確認するため、
ハイブリッド形状計測実験を行いました。
実験方法は、テクスチャがある部分、ない部分が共存する鶏の関節部、骨部周りの計測を行います。
実験条件としては、関節部は、計測装置先端から10～30mmの位置に設置しました。
撮影枚数800枚で実験１，２と同様の条件で行いました。
-----------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 24: Results
Result by shape from focus method
Magnitude of focusing values
Result by the hybrid method
An example of acquired image
Notes: 結果です。
こちらがShape from Focus法による形状計測結果、
こちらがShape from Shading法による形状計測結果、
こちらが合焦度最大値分布マップ、
こちらがハイブリッド形状計測法による計測結果を表しています。
ハイブリッド形状計測結果から、Shape from Focus法による計測では、
不安定だった骨領域が安定的に計測できた。
--------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 25: Discussion
The prototype is till large. Most of the spaces is occupied by the actuator. We should try to implement and test some mechanism to transmit the motion from the actuator to the imaging array slider such as wire connection or pressure transmission.
We should quantitatively evaluate the feasibility to apply bio specimens.
Notes: 読む。
-------------------------
最大合焦度マップから2つの手法を切り分ける閾値の設定を手動で行っているが，適切な値を自動で決定するアルゴリズムの導入が必要である．
<number>

## Slide 26: Conclusion
We have proposed the hybrid shape measurement method integrating shape from focus and shading methods by single-view endoscopic imaging.
The prototype was designed with15 mm of the diameter and 200 mm of the length.
The error was 0.48 mm and 0.25 mm for the shape from focus and shading methods, respectively.
The hybrid method worked well for the cases of pig stomach and chicken knee joint.
Notes: It proposed the hybrid shape measurement method that was able to be measured, and the measurement possibility in the no texture area was confirmed.
読む。
<number>

## Slide 27: Thank you for your kind attention
Notes: <number>